民航广州医院放射科X线诊疗室（四）机房施工说明
X线诊疗室（四）的平面图纸如下：
[image: image1.emf]大门

走廊

洗手间

X线诊疗室 （ 四 ）

5. 0m

3. 6m

采光窗户 窗户 （ 已使用 Pb板封堵 ） 窗户 （ 已使用 Pb板封堵 ）

操

作

室

观

察

窗

为使机房满足现行国家标准要求，我院计划将操作室防护墙外移至少60cm,使得机房面积满足国家标准要求。整改计划如下：
1. 拆除胃肠室操作室防护墙，为使机房长度增大60cm，在操作室区域新砌24cm实心红砖墙，并在外侧批荡2mmPb硫酸钡涂料。新砌墙体预留一个观察窗孔洞、一个电缆孔洞和一个门洞。
2. 在地板、顶棚和机房大门侧防护墙的扩大区域批荡2mmPb防护涂料，与机房原有屏蔽铅当量一致。
3. 在操作室防护墙左移过程中，会使得操作室的采光窗户在改建后机房区域内。我院计划新砌24cm实心红砖填充找平，再批荡2mmPb硫酸钡涂料进行射线防护。
4. 计划使用4mmPb的铅皮对电缆出入口进行射线屏蔽处理。
5. 计划新购一块3mmPb的铅玻璃和一扇3mmPb平开式防护门。
6. 其余屏蔽体维持现状。
7. 改造后机房平面图纸如下：
[image: image2.emf]大门

走廊

观

察

窗

洗手间

X线诊疗室 （ 四 ）

5. 6m

3. 6m

采光窗户


8. 改造后机房屏蔽信息如下：
	机房名称
	屏蔽体
	屏蔽信息
	合计铅当量

	X线诊疗室（四）
	四面墙体
	24cm实心红砖墙
+ 2mmPb防护涂料
	3.5mmPb

	
	顶棚楼板
	10cm混凝土+
2mmPb防护涂料
	3mmPb

	
	地板
	10cm混凝土+
2mmPb防护涂料
	3mmPb

	
	观察窗
	3mmPb铅玻璃
	3mmPb

	
	机房大门
	3mmPb手动推拉门
	3mmPb

	
	操作室防护门
	3mmPb手动平开门
	3mmPb

	
	电缆沟
	3mmPb铅皮
	3mmPb

	
	排气扇
	3mmPb
	3mmPb


备注：机房北墙中的窗户使用4mmPb铅板进行屏蔽处理。
民航广州医院
2017年11月
